Я не вижу тут этой формулы, или ты сам ее вывел? Объясни каждую из используемых настроек.

Ты прав: в Programming Guide самой явной формулы вида (byte−YOR−YREF)⋅YINC текстом нет, её обычно дают в приложениях/FAQ Rigol и на техподдержке, а в гайде описаны только параметры YINCrement, YORigin, YREFerence и отсылка к ним через :WAVeform:PREamble?. Формулу восстановления напряжения Rigol приводит, например, в своих статьях поддержки для DS1000Z/MSO5000, где прямо пишут, что нужно использовать YINCrement, YORigin, YREFerence из преамбулы для перевода считанных байт в вольты.[1][2][3]

Ниже по шагам, что означает каждый параметр.

Где это описано у Rigol

- В Programming Guide MSO1000Z/DS1000Z:

  - Команды :WAVeform:YINCrement?, :WAVeform:YORigin?, :WAVeform:YREFerence?, :WAVeform:PREamble? перечислены и кратко описаны в разделе :WAVeform Commands (пункты 2‑216…2‑226).[2]

  - Там сказано, что они возвращают параметры вертикальной оси и что все они собраны в преамбуле, но явного расчёта напряжения нет.[2]

- В статье техподдержки Rigol “Deep memory binary data collection and conversion”:

- Прямо сказано, что для перевода байт в напряжение нужно использовать `<yincrement>`, `<yorigin>` и `<yreference>` из преамбулы, когда осциллограф в STOP.[^3]

- В другой статье “MSO5000/DS1000Z getting data from Analog or Digital Channel” приводят конкретный пример вычисления напряжения по этим параметрам.[1]

То есть формула используется в официальных материалах Rigol, но собрана из описания параметров + готовых примеров в базе знаний, а не написана одной строчкой в Programming Guide.[3][1][2]

Смысл каждой настройки

Рассматриваем режим :WAVeform:FORMat BYTE (данные как 8‑битные значения).[1][3]

- :WAVeform:DATA?

  - Возвращает последовательность исходных значений отсчётов (для BYTE — 0…255), это «сырые» точки по вертикали.[3][1]

- :WAVeform:YINCrement?

  - Возвращает масштаб по вертикали, т.е. сколько вольт соответствует одному «делению» в кодах данных (одной единице после вычета смещений).[1][3]

  - Размерность: В/деление (фактически В на один шаг счётчика АЦП после нормировки).

- :WAVeform:YORigin?

  - Возвращает вертикальное смещение в единицах того же «внутреннего» масштаба, в котором задаются коды (raw), связанное с выбранным каналом, вертикальным положением и масштабом.[3][1]

  - Это поправка, учитывающая текущий offset канала и положение нулевой линии.

- :WAVeform:YREFerence?

  - Возвращает эталонный уровень, относительно которого отсчитываются значения, чаще всего это базовый «reference level» (обычно 0 или 128 для BYTE, но не стоит на это полагаться, нужно реально читать).[1][3]

  - Используется вместе с YORigin для корректировки кода точки к «нулю» шкалы.

- :WAVeform:PREamble?

  - Возвращает все параметры одним строковым ответом: формат данных, тип, количество точек, XINCrement, XORigin, XREFerence, затем YINCrement, YORigin, YREFerence и др.[2][3]

  - Именно отсюда обычно парсят YINCrement, YORigin, YREFerence в программах обработки волн.

Как из них получается формула

Rigol в статьях по конвертации формулирует общий принцип так (пересказываю):

- Для каждой точки берём её числовое значение из :WAVeform:DATA? (назовём code).

- Нормируем его, вычитая YORigin и YREFerence.

- Умножаем на YINCrement и получаем напряжение.[3][1]

В компактном виде (с учётом принятоj у Rigol договорённости о знаках для DS/MSO серии) это записывается как:

V=(code−YORigin−YREFerence)⋅YINCrement

Эту формулу не придумывают «с нуля» — она соответствует тому описанию, которое Rigol даёт словами и с примерами для DS1000Z/MSO5000 в базе знаний.[1][3]

Если нужно, могу:

- показать пример кода (C или Python) с разбором преамбулы и расчётом V для DS1054Z/DS1000Z;

- отдельно разобрать связку с вертикальным масштабом (V/div) и настройки канала (`:CHANnel<n>:SCALe`, `:CHANnel<n>:OFFSet`) через эти же параметры.

⁂

- https://rigol.my.site.com/support/s/article/MSO5000-DS1000Z-getting-data-from-Analog-or-Digital-Channel

- https://www.batronix.com/pdf/Rigol/ProgrammingGuide/MSO1000Z_DS1000Z_ProgrammingGuide_EN.pdf

- https://rigol.my.site.com/support/s/article/deep-memory-binary-data-collection-and-conversion1

- https://www.youtube.com/watch?v=wPjX7Ahvs9M

- https://www.batronix.com/pdf/Rigol/UserGuide/DS1000Z_UserGuide_EN.pdf

- https://assets.testequity.com/te1/Documents/pdf/rigol/Rigol_DS1000Z_Digital-Oscilloscope_Manual_1024.pdf

- https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001230760ML01/brugsanvisning-1230760-rigol-mso1074z-digitalt-oscilloskop-70-mhz-20-kanals-500-msas-3-mpts-8-bit-digital-hukommelse-dso-mixed-signal-mso.pdf

- https://cse.sc.edu/~adowney2/resources/data_sheets/Rigol_DS1054z_users_guide.pdf

- https://ric.jj.ac.kr/wp-content/uploads/2021/08/DS1000Z-E_QuickGuide_EN.pdf

- http://pracownie1.fuw.edu.pl/przyrzady/Oscyloskop_Rigol_DS1000Z-Quick-Guide.pdf