Я сейчас настройками установил тип связи GND, т.е. заземлил оба канала и получил на обоих 127...128. Это, видимо, наш ноль. Вернул тип связи AC на оба канала. Так что да, данные, видимо, верны. Почему может быть ситуация при отключении одного из каналов, когда почему-то пишутся оба канала, а в одном из вариантов сигнал дублируется? Боле подробно описал выше.

Причина не в “битых данных”, а в том, как и когда ты включаешь/отключаешь каналы и выбираешь источник для :WAV:DATA?. Канал может быть выключен на экране, но при этом оставаться источником для команды :WAV:DATA?, или наоборот.[1][2]

Разберём по шагам.

Как сейчас выбирается канал для чтения

В getRaw8BitSignal:

const string SOURCE_CHAN = ":WAVeform:SOURce CHANnel" + to_string(CHANNEL) + "\n";
...

      viPrintf(DEVICE, SOURCE_CHAN.c_str()); // канал считывания данных
        
      viPrintf(DEVICE, ":WAV:MODE RAW\n");

      viPrintf(DEVICE, ":WAV:FORM BYTE\n");
...

      viPrintf(DEVICE, ":WAV:DATA?\n");

То есть:

- канал чтения задаётся только через :WAVeform:SOURce CHANnelN;

- отображение :CHANnelN:DISPlay ON/OFF на это напрямую не влияет.[2][1]

Поэтому возможна ситуация:

- ты выключил CH1 на экране (DISPlay OFF), но :WAVeform:SOURce всё ещё CHAN1 → будешь читать данные CH1, хотя видишь только CH2;

- или наоборот: думаешь, что читаешь CH2, но на самом деле SOURCE_CHAN задаётся неправильно или не сработал, и осциллограф продолжает отдавать последний выбранный канал.

Почему может дублироваться сигнал

Когда ты:

- комментируешь строки для CH1 и оставляешь CH2,

- или наоборот,

у тебя всё равно в main():

std::vector<uint16_t> data1 = oscill.getRaw8BitSignal(1, 1, 60000);
...
std::vector<uint16_t> data2 = oscill.getRaw8BitSignal(2, 1, 60000);

То есть:

- для data1 всегда вызывается чтение с CHANNEL=1,

- для data2 всегда с CHANNEL=2.

Если до вызова для второго канала:

- осциллограф по какой-то причине не переключил источник на CHAN2 (SCPI не дошло, ошибка, состояние прибора);

- или осциллограф находится в таком режиме, что оба канала по сути один и тот же сигнал (например, внутренний генератор, копирование и т.п.),

то ты увидишь:

- “оба канала есть”;

- но один из них дублирует другой.

Типичная причина — осциллограф остался в источнике CH1, а ты читаешь два раза подряд:

- первый раз думаешь: CH1;

- второй раз думаешь: CH2;

- а на самом деле оба раза читаешь CH1.

Это особенно правдоподобно, если ты отключаешь/включаешь только DISPlay, а WAVeform:SOURce не контролируешь отдельно диагностикой.[1]

Что уже проверено

То, что при связи GND оба канала дают ~127–128, показывает:

- чтение байтов с :WAV:DATA? работает корректно;

- смещения типа -128 уже нет;

- основная проблема — в логике выбора канала/источника, а не в самих числах.

Что можно сделать дальше (минимум)

Чтобы убедиться, что каждый вызов действительно читает тот канал, который ты думаешь, надо:

- Перед каждым :WAV:DATA? явно опрашивать источник:

ask_and_print_answer(":WAVeform:SOURce?\n");

- В setup() добавить (для контроля):

ask_and_print_answer(":CHANnel1:DISPlay?\n");

      ask_and_print_answer(":CHANnel2:DISPlay?\n");

      ask_and_print_answer(":WAVeform:SOURce?\n");

- В getRaw8BitSignal после viPrintf(DEVICE, SOURCE_CHAN.c_str()); временно добавить:

ask_and_print_answer(":WAVeform:SOURce?\n");

и посмотреть, что реально отвечает прибор при вызове для CHANNEL=1 и CHANNEL=2.

Если там оба раза будет, например, CHAN1, то станет ясно, почему второй файл дублирует первый.

Сейчас ты добился того, что сырые отсчёты верные (GND даёт 127–128, прямоугольник даёт “площадки” на двух уровнях).
Следующий шаг — убедиться, что мы читаем именно нужный канал, а затем уже строить правильное преобразование в вольты и время.

Если согласен, следующим сообщением могу:

- дать конкретный патч для getRaw8BitSignal, который будет диагностировать и жёстко контролировать :WAVeform:SOURce? при чтении каждого канала;

- а потом уже перейдём к расчёту вольт по формуле Rigol.

⁂

- https://www.batronix.com/pdf/Rigol/ProgrammingGuide/MSO1000Z_DS1000Z_ProgrammingGuide_EN.pdf

- http://pracownie1.fuw.edu.pl/przyrzady/Oscyloskop_Rigol_DS1000Z-E_ProgrammingGuide_EN.pdf

- https://telonic.co.uk/jg/wp-content/uploads/2021/05/Rigol-DS1000Z-ProgrammingGuide.pdf

- https://www.rigol.com/dam/global/downloads/brochures/en/data-sheet/oscilloscopes/DS1000Z_DataSheet_EN.pdf

- https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001230760ML01/brugsanvisning-1230760-rigol-mso1074z-digitalt-oscilloskop-70-mhz-20-kanals-500-msas-3-mpts-8-bit-digital-hukommelse-dso-mixed-signal-mso.pdf

- https://assets.testequity.com/te1/Documents/pdf/rigol/Rigol_DS1000Z_Digital-Oscilloscope_Manual_1024.pdf

- https://www.rigolna.com/ds1000z/

- https://cse.sc.edu/~adowney2/resources/data_sheets/Rigol_DS1054z_users_guide.pdf

- https://www.youtube.com/watch?v=YILiOtGABNU

- https://www.youtube.com/watch?v=RS3VAn0-LZU